ANEXO de la  Resolución ENRE N°   570    de 2009.

NORMAS Y CRITERIOS APLICABLES PARA LA MEDICIÓN DE EMISIONES DE EQUIPOS MOTOGENERADORES.

A.- Las normas de aplicación para las determinaciones que se indican en el Artículo 2° son las indicadas en la tabla siguiente:

| Determinación a efectuar | Método y/o Norma a aplicar | Observaciones y comentarios |
| --- | --- | --- |
| CO | USEPA 10 | Se admitirá la utilización de equipos portátiles que empleen celdas electroquímicas, para la determinación de CO. En ese caso, son de aplicación las pautas de calibración establecidas en el punto 1.6 del Anexo a la Resolución ENRE N° 881/1999, modificada por la Resolución ENRE N° 371/2000. |
| TGNMO | USEPA 25A, USEPA 25B | Se deberá efectuar una primera determinación en cada equipo, utilizando la Norma EPA 18 (VOCs) y una segunda determinación en la que podrá emplearse nuevamente la EPA 18 ( VOCs ) o como alternativa la EPA 25A o la EPA 25B (TGNMO). La oportunidad de cada una de estas determinaciones, se detalla en el Artículo 4, de la presente Resolución. |
| VOCs | USEPA 18 | Se deberá efectuar una primera determinación en cada equipo, utilizando la Norma EPA 18 (VOCs) y una segunda determinación en la que podrá emplearse nuevamente la EPA 18 ( VOCs ) o como alternativa la EPA 25A o la EPA 25B (TGNMO). La oportunidad de cada una de estas determinaciones, se detalla en el Artículo 4, de la presente Resolución. |
| NOx | IRAM 29239, IRAM 29245-2 | Se admitirá la utilización de equipos portátiles que empleen celdas electroquímicas, para la determinación de NOx. En este sentido, para las determinaciones de NOx es de aplicación el punto 1.6 del Anexo a la Resolución ENRE N° 881/1999, modificada por la Resolución ENRE N° 371/2000. |

| Determinación a efectuar | Método y/o Norma a aplicar | Observaciones y comentarios |
| --- | --- | --- |
| MPT | IRAM 29234, IRAM 29235 | Los conductos de escape que tengan un diámetro menor o igual a 0,30 metros, deberán responder a la Norma EPA 1A, en cuanto a distancia de la sección de muestreo, respecto a las perturbaciones en el conducto y los que tengan un diámetro mayor a 0,30 metros, deberán respetar la Norma IRAM 29230. En el primer caso los orificios para toma de muestras serán de diámetro 0.060 metros y en el segundo, el orificio tendrá un diámetro de 0,100 metros. En caso de que se proponga una metodología alternativa a la medición, se remitirán al ENRE, los antecedentes a los que se refiere el artículo 6°. |
| O2 | IRAM 29232 | Se admitirá la utilización de equipos portátiles que empleen celdas electroquímicas, para la determinación de O2. En este sentido, para las determinaciones de O2 es de aplicación el punto 1.6 del Anexo a la Resolución ENRE N° 881/1999, modificada por la Resolución ENRE N° 371/2000. |
| SO2 | IRAM 29238, IRAM 29245-1 | Se admitirá la utilización de equipos portátiles que empleen celdas electroquímicas, para la determinación de SO2. En este sentido, para las determinaciones de SO2 es de aplicación el punto 1.6 del Anexo a la Resolución ENRE N° 881/1999, modificada por la Resolución ENRE N° 371/2000. |

B.- Las determinaciones se realizarán en los conductos de escape de gases de cada unidad, en momentos en que las mismas estén funcionando a plena carga.

C.- Los resultados se llevarán a condiciones de referencia, entendiéndose como tales las siguientes: presión (1013,3 hPa), temperatura (0°C) y llevados a O2 de referencia según la expresión: VA=Vmedido*(21-%O2 ref)/(21-%O2 medido), donde el %O2 ref es del 5%. VA es el valor ajustado a las condiciones de referencia y Vmedido es la concentración de contaminante obtenida en la medición. Los valores de Óxidos de Nitrógeno (NOx) en mg/Nm3 se deben calcular suponiendo que todos los NOx contenidos en los gases de escape, se oxidan a NO2.